## 院内公开竞价/比选 参选文件

比选人参加本次比选必须提供以下文件资料：

1、法定代表人授权书（原件）；

2、法定代表人参与比选活动的提供法定代表人的身份证（复印件），复印双面；授权代表参与比选活动的提供法定代表人和授权代表的身份证（复印件），复印双面；

3、比选人内部出具或第三方机构出具的财务状况报告（复印件）；也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），公司年销售额（需提供纳税证明材料）；

4、比选人前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

5、产品质量承诺书（原件）、售后服务承诺书（原件）；

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

7、产品彩页资料；

8、比选人销售业绩证明，必须有购销合同复印件或中标通知书等证明资料；

9、参选产品（同一规格型号）市场占有率证明材料；

10、产品报价明细表；

11、比选产品技术参数响应表；

12、产品配置清单；

13、法律、行政法规规定的其他条件；

以上要求比选人提供的文件资料（含复印件）必须加盖比选人印章（鲜章）。

## 附件：

## 一、报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价合计（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：比选人必须按“报价明细表”的格式详细列出各个组成部分的报价，否则作无效处理。

比选人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年  月  日

## 二、比选产品技术参数响应表

## 货物（设备）名称：

| 序号 | 比选文件要求技术参数 | 参选产品技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把全部技术参数列入此表并与所供应产品作出“正偏离、不偏离、负偏离”响应。

2．供应商必须据实填写，并对其真实性负责。

比选人名称：                                      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年  月  日

## 三、其他承诺事项：

阿坝州林业中心医院·成都市第三人民医院都江堰分院

医用设备（项目）竞价/比选采购综合评分表

| 评价因素 | 分值 | 评分原则说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 40 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评分基准价／参选报价)×100×权重 |  |
| 技术及其他要求 | 40 | 技术指标和履约主要条款与比选要求有负偏离的，带★号的重要参数有负偏离的每一项扣3分,其他一般参数有负偏离的每一项扣1分，直至此项分值扣完为止。 |  |
| 项目实施方案 | 8 | 参选人根据项目采购内容及业务需求提供完善的项目实施方案。项目实施方案包括但不限于：质量保障措施、运输送货安排、进度安排及进度保障措施。方案内容描述完整、完全满足本采购项目的得8分，每有一项不完善或不利于项目实施的扣2分；每存在一项无法满足采购需求或缺项的的扣3分，扣完为止。 |  |
| 售后服务措施及培训 | 8 | 参选人根据项目采购内容及业务需求提供完善的售后服务方案。售后服务方案包括但不限于培训方案、响应时间、现场服务支持团队、售后巡检及后续保障计划等；在完全满足本采购项目要求的基础上，所有因素都涉及、完全满足本采购项目的得8分；每有一项不完善或不利于项目实施的扣1分；每存在一项无法满足采购需求或缺项的扣2分，扣完为止。 |  |
| 项目业绩 | 3 | 参选人提供本单位类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分，不提供不得分。 注：参选人提供中标（成交）通知书或项目合同/协议复印件加盖参选人单位公章。 |  |
| 比选文件的规范性 | 1 | 比选文件制作规范，没有偏差情形的得1分；有一项偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |

技术参数与配置要求

一、产品组成及功能描述：

产品由心电采集器、平板电脑及专用APP通过无线方式实现心电信息采集及传输。心电采集器采用低功耗蓝牙4.0技术与平板电脑APP软件连接，支持超过48小时连续采集。该设备通过与计算机无线连接自动同步、无线WiFi传输、4G/5G传输、病例，并利用计算机上配置的专用软件进行分析打印和保存,支持分析后诊断报告接收功能，可以直接连接无线打印机打印。

二、技术参数

1、记录频率：≥500点/秒，采样精度：16位，通道数：12个。

2、共模抑制比：≥89dB，输入阻抗：≥10MΩ，定标电压:10mm/mv或20mm/mv，可自由切换；描记时25mm/s或50mm/s可自由切换；心律测量范围: 0bpm-300bpm，滤波器频率范围：(0.05～150)Hz。

3、无线传输方式：可将采集的心电信息即时上传，或选择多次检查同时上传，通过4G/5G或Wi-Fi等可选择切换各种无线网络传输方式传输到心电网络系统。

4、记录仪电池电量：连续工作≥48小时。

★5、心电采集盒导联线接口为标准15针D型心电导联线接口，可接任何厂家的标准心电导联线，原厂导联线具备抗除颤保护设计，如有损耗可单导联单根更换。（提供证明材料）。

6、采集盒一键控制，具有信号灯显示工作模式及电量不足的状态。

★7、十二导联心电记录仪由心电采集盒与平板电脑组成，采用蓝牙传输，不接受采集盒与电脑之间一体化设计（采集盒的与平板电脑采用蓝牙传输模式需通过医疗器械注册检测，产品注册证登记表中需载明连接方式，不接受外接蓝牙模块，提供证明文件）。

★8、心电采集盒与平板电脑自动无线连接，连接时间＜3秒。

9、标准的同步12导联信号采集分析，采集时记录时间可调；图形显示输出格式：12X1、6X2+1/2、3X4,可既时查看任意单导联长导的显示。

10、心电移动端具备操作系统厂家认证后心电分析软件免费更新升级功能。

11、具备成人、新生儿、儿童心电图导联设置及心律失常检测模式诊断

12、具有通过摄像头条码提取患者信息管理功能，（提供证明材料）

13、具有电子签各与手写签名双重确认功能，确保出具报告的严肃性及合法性。

14、具备心电向量检测模式。

★15、具备与成都市第三人民医院远程心电诊断平台对接功能，无需任何软件开发及对接费用，交货即可使用。

- 配置要求

1、心电信号采集盒一个

2、平板电脑1台

3、吸球夹子一套

4、导联线一副

5、盒套一个

6、推车防盗一台

7、专用APP及心电分析软件1套。

质保要求：≥2年