院内公开竞价/比选 参选文件

比选人参加本次比选必须提供以下文件资料：

1、法定代表人授权书（原件）；

2、法定代表人参与比选活动的提供法定代表人的身份证（复印件），复印双面；授权代表参与比选活动的提供法定代表人和授权代表的身份证（复印件），复印双面；

3、比选人内部出具或第三方机构出具的财务状况报告（复印件）；也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

4、比选人前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

5、产品质量承诺书（原件）、售后服务承诺书（原件）；

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

7、产品彩页资料；

8、比选人销售业绩证明，必须有购销合同复印件或中标通知书等证明资料；

9、产品报价明细表；

10、比选产品技术参数响应表；

11、产品配置清单；

12、商务应答表；

13、若投标产品及其配置产品为医疗器械的，投标产品及其配置产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；

14、若投标产品及其配置产品为医疗器械的，供应商若为投标产品生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械生产许可证或生产备案凭证；供应商若为投标产品非生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）。

以上要求比选人提供的文件资料（含复印件）必须加盖比选人印章（鲜章）。

一、采购项目技术参数要求

（一）超声脉冲电导治疗仪技术参数

1.治疗时间：0~30分钟可调，10分钟步进；

★2.启动/暂停键：开始工作和暂停工作切换控制键。

3.八寸触摸屏台式设计，触摸面板倾斜设计，直观操作

4.超声波

★（1）输出功率：0.12W-0.5W 分3档可调，误差不超过±20%。

（2）对电源电压波动的稳定性：在供电电网电压波动±10%时，额定输出功率的变化应不超过±20%

（3）有效声强：在额定输出功率标称值下的绝对最大声强应不大于3.0W/cm²

★（4）超声辐射面积：5cm2，允差±10%。

（5）工作频率：超声工作频率为1MHz,偏差不大于±10%。

（6）波束不均匀性系数：超声头的绝对最大波束不均匀系系数应不超过8.0

（7）波束类型：准直行

5.电致孔

（1）脉冲波群宽度：200ms±10%，由5个占空比为1:1的方波组成

（2）电致孔脉冲峰值最大值应不超87V

6、电脉冲

（1）电脉冲的基波有2KHz±10%的方波组成

（2）若干个周期为10ms±0.5ms的脉冲群组成，频率为0.4Hz-6HZ

（3）电脉冲强度每一波群中的脉冲波的个数有2-20个，分10档可调

（4）脉冲宽度为0.20ms，误差为±10%

（5）输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%

（6）输出调幅度：100%，误差为±10%

（二）多功能电离子手术治疗机技术参数

1、输出电压指示：5～15V

★2、主载频率：2MHz

3、工作模式：长火、短火

★4、操作方式：长短火切换，可气化、切割、凝固

5、单极治疗手柄：1支,各种治疗头：20支

6、配备有各科专用的双极凝固工具

7、触笔式操作简单、准确、方便，可连续工作，也可断续工作

8、设有长火、短火，可适应治疗不同病种的需要

9、输出功率连续可调

10、金属治疗头易配备，可自行加长或折弯

（三）冷喷机技术参数

(一)热喷

1.可打开皮肤毛孔,便于深入清洁。

2,蒸气渗透到毛孔中,软化毛孔中堆积的油垢、黑头、化妆品残留物质以及污垢，便于清除。

★3.特有的臭氧发生装詈产生臭氧,并有效杀灭皮肤中的各种细菌，有利于皮肤的健康，

也可软化皮肤表面坏死的细胞，方便清除。

4.帮助毛孔排除毒素。

5.促进血液循环，加速细胞新陈代谢，改善皱纹。

6.配合适合的中草药使用，对治疗暗疮、黑斑、色素异常有很好的作用，且能滋养、美白皮肤。

(二)冷喷

★1.特有的冷喷装置，帮助收缩毛孔，使皮肤光滑细嫩。

（四）电动吸引器技术参数

| 产品用途 | 供医疗手术时作真空吸引用，不适合流产吸引用。 |
| --- | --- |
| 结构特征 | 产品结构主要由活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、脚踏开关等部件组成。 |
| 工作原理 | ★采用无油润滑活塞泵，无油雾污染。 |
| 主要技术指标主要技术指标 | 吸引泵：活塞泵 |
|  | ★极限负压值：≥0.09MPa（760mmHg） |
|  | 负压调节范围：0.02MPa-极限负压值 |
|  | 噪声：≤65dB(A) |
|  | ★抽气速率：≥20L/min |
|  | 贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组 |
|  | 工作制：间隙加载的连续运行，最长连续工作时间30分钟,持续率50%。 |

（五）无影灯技术参数

1、LED光源，灯头直径≥18cm，单灯照度≥35,000 Lux；

2、★色温：4300°K（手术最佳色温）

3、照明深度≥50cm；

4、光斑直径：≥60mm；

5、外科医生头部温升≤0.5℃

6、手术视野外温升：≤2℃（真正的冷光）

★7、采用暖白色进口LED灯泡，灯杯采用1主3副结构；共七只灯杯，≥28只LED灯芯。灯泡寿命：≥50000小时

★8、每个LED灯泡都配有独立的散热片（提供实物图片证明文件）

★9、LED灯杯直径≥40mm（提供实物图片证明文件）

10、灯罩壳为铝合金材质，支架为不锈钢材质，采用方形底座。

11、落地式设计，灯头可调节角度，支架高度可上下调节，底座含有4个脚轮，其中1个带刹车功能。立杆最高尺寸是≥153cm（含轮子），最低是≤111cm（含轮子），白色立杆高≥69cm（不含轮子）。

12、采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

（六）治疗车技术参数

1.产品尺寸：≥800mm*480mm*860mm；

2.进口430不锈钢，不易腐蚀，使用寿命长；

3.超强结构设计，承重力强；

4.静音式万向刹车轮，360°可旋转，单手也能轻松转弯。

（七）手术器械车技术参数

1. 产品尺寸：≥150cm*46cm*86cm；

2.加厚不锈钢，优质材质，医院/诊所专用；

3.304一体焊接，底部加固设计，承重更强；

4.加大承面板，坚固耐用；

5.推车采用扇形设计，推拉轻松，容放更多器械；

6.豪华静音轮，耐磨性更佳；360°可旋转，单手也能轻松转弯。

（八）治疗柜技术参数

1.产品尺寸：≥850×250/500×1800（mm）

2.柜体表面高级静电喷塑，外形美观大方，耐久防锈，抗腐蚀，负荷量大；

3.上层为钢制对开门，内嵌玻璃，三层搁板，高低可调，可以锁闭；

4.下层为钢制对开门，内侧有一层活动搁板，可以锁闭；

5.折边的圆弧直线、精致；移门滑轮凹槽，一次性冲压成形，不易积尘，易清洁。

6.底座由优质304不锈钢制成，耐磨，牢固；

（九）空气消毒机技术参数

1、主要由(初效+中效+活性炭+光触媒)复合过滤网、高压等离子、工作风道、超强紫外线灯管、超静风机、液晶操作运行监控系统等组成。

2、杀菌机理：高压等离子杀菌，同时可选择高强度紫外线协同杀菌。

3、杀菌因子残留量：消毒结束后，无消毒因子残留。

4、★对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%。

5、对空气中自然菌消亡率≥90%。

6、消毒室房间空气中臭氧浓度≤0.10mg/m³

7、★有人环境下的空气动态消毒，实现人机共处，适用于80-100m³。

8、活性炭过滤网采用高分子材料将优质活性炭粉粘附在纤维过滤棉基础上精制而成，有效去除空气中的苯，甲醛等有害，有毒物质。

9、★紫外线灯管使用寿命≥8000h、高压等离子使用寿命≥15000h。

10、风量可按高、中、低选择，风向可摆动。

11、过滤网清洗时间自动计时且显示并报警。

12、杀菌因子更换时间自动计时且显示并报警。

（十）紫外线消毒灯技术参数

1.整灯采用铝合金材质，抗氧化更耐用

2.石英灯管，消毒杀菌类可达98%

3. ★手动和遥控一体设计，遥控30米可穿墙

4.感应照明设计，更智能。

5.内置风扇鼓风，空气循环式杀菌

6.灯体材质:铝合金+ABS材料

7.灯管类型:石英灯管

二、商务要求：

▲1.交货期限：合同签订后30日内

▲2.交货地点：阿坝州林业中心医院（都江堰市太平街445号）

▲3.付款方式：验收合格后60日内支付合同金额95%货款；5%质保金质保期满后30日内支付。

▲4. 质保期：整机质保≥2年。

附件：

一、报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价合计（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：比选人必须按“报价明细表”的格式详细列出各个组成部分的报价，否则作无效处理。

比选人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年  月  日

二、比选产品技术参数响应表

货物（设备）名称：

| 序号 | 比选文件要求技术参数 | 参选产品技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把全部技术参数列入此表并与所供应产品作出“正偏离、不偏离、负偏离”响应。

2．供应商必须据实填写，并对其真实性负责。

比选人名称：                                      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年  月  日

- 商务应答表：

| 序号 | 比选文件要求 | 参选响应情况 | 是否完全响应 |
| --- | --- | --- | --- |

- 其他承诺事项：

阿坝州林业中心医院·成都市第三人民医院都江堰分院

医用设备（项目）竞价/比选采购综合评分表

| 评价因素 | 分值 | 评分原则说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 40 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评分基准价／参选报价)×100×权重 |  |
| 技术及其他要求 | 40 | 技术指标和履约主要条款与比选要求有负偏离的，带★号的重要参数有负偏离的每一项扣2分,其他一般参数有负偏离的每一项扣1分，直至此项分值扣完为止。 |  |
| 项目实施方案 | 8 | 参选人根据项目采购内容及业务需求提供完善的项目实施方案。项目实施方案包括但不限于：质量保障措施、运输送货安排、进度安排及进度保障措施。方案内容描述完整、完全满足本采购项目的得8分，每有一项不完善或不利于项目实施的扣2分；每存在一项无法满足采购需求或缺项的的扣3分，扣完为止。 |  |
| 售后服务措施及培训 | 8 | 参选人根据项目采购内容及业务需求提供完善的售后服务方案。售后服务方案包括但不限于培训方案、响应时间、现场服务支持团队、售后巡检及后续保障计划等；在完全满足本采购项目要求的基础上，所有因素都涉及、完全满足本采购项目的得8分；每有一项不完善或不利于项目实施的扣1分；每存在一项无法满足采购需求或缺项的扣2分，扣完为止。 |  |
| 项目业绩 | 3 | 参选人提供本单位类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分，不提供不得分。 注：参选人提供中标（成交）通知书或项目合同/协议复印件加盖参选人单位公章。 |  |
| 比选文件的规范性 | 1 | 比选文件制作规范，没有偏差情形的得1分；有一项偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |