附件2

**医用升温毯技术参数要求**

**一、技术参数**

1. 温度设置范围：32.0℃～41.0℃或89.6℉～105.8℉；
2. 温度设置步进：$0.1$℃或0.2℉；
3. 温度精度：≤$\pm $1℃或≤$\pm $1.8℉；
4. 温度单位：℃或℉；
5. 预热时间：≤5分钟；
6. 工作模式：连续运行；
7. 升温毯模式：自然风模式和温控模式；
8. 运行时间范围：00:00:00-99:59:59，实时显示运行时间；
9. 声光报警：高温报警、低温报警、遗忘操作、风机故障、温度传感器故障、加温器故障；
10. 显示屏：3.5英寸彩色液晶显示屏；
11. 风量档位：60m³/h～95m³/h，8档可调；
12. 风量误差：≤±10m³/h；
13. 快速温度设置：35℃、37℃、39℃、41℃共4个快捷设置键；
14. 加温提示：启动加温时，有视觉信号，当检测到温度小于预设温度时，运行指示灯闪烁，当检测到软管出风口的温度达到预设温度时，运行指示灯常亮；
15. 音量：6档可调；
16. 静音时间：2分钟；
17. 历史记录：具有历史记录，可查询日志内容；
18. 环境温度：实时显示环境温度；
19. 语言：中、英文；
20. 空气净化：有等离子空气净化功能；
21. 保温毯：≥15种一次性保温毯；
22. 机器自检功能：开机自检及升温毯过程中实时自检；
23. 温度按键锁功能：启动运行后，无法更改温度；
24. 过滤网等级：采用G4（EN779）过滤等级过滤棉；
25. 导风管：可伸缩，最长可达1.85米；
26. 噪音：正常工作时，噪音≤70dB（A）；
27. 功率：1200VA；
28. 电源：AC220V，50Hz/60Hz；
29. 电击防护类型：Ⅰ类；
30. 电击防护程度：BF型无除颤放电效应防护的应用部分；
31. 工作环境：+5℃～+40℃、20%～90%，非冷凝、70KPa～106Kpa；
32. 贮存环境：-20℃～+55℃、10%～95%，非冷凝、50KPa～106Kpa；
33. 进液防护等级：IPX2；
34. 尺寸：260mm×325mm×325mm；
35. 重量：≤6Kg；
36. 超温保护功能：双重硬件和双重软件保护，实时监测加温器温度，当温度过高时，强行断电加热丝加温；
37. 适用标准：YY 0834-2011，医用电气设备.第二部分：医用电热毯、电热垫和电热床垫 安全专用要求（需提供证明文件）；
38. 生产日期在验收日期前两月内。
39. **商务要求**

1、交货期限：交货时间为收到成交通知书后10个工作日内，货物到达采购人指定地点且在2个工作日内安装调试完毕，并对采购人指定人员进行相关培训。

2、履约地点：阿坝州林业中心医院（采购人指定地点），中选供应商负责设备运送、安装调试，保证设备正常运行。设备出厂日期应在到货日期前2个月内，由此产生的所有费用均由中选供应商承担。

3、付款方式：货物验收合格后，采购人收到成交人出具的合法票据后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100%。

4、验收方式和验收标准：本项目采购人将严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收。

5、质保3年。

**一次性使用全身毯**

1. **适用于序号1医用升温毯。**
2. **商务要求**

1、交货期限：交货时间为收到成交通知书后10个工作日内，货物到达采购人指定地点且在2个工作日内安装调试完毕，并对采购人指定人员进行相关培训。

2、履约地点：阿坝州林业中心医院（采购人指定地点），中选供应商负责设备运送、安装调试，保证设备正常运行。设备出厂日期应在到货日期前2个月内，由此产生的所有费用均由中选供应商承担。

3、付款方式：货物验收合格后，采购人收到成交人出具的合法票据后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100%。

4、验收方式和验收标准：本项目采购人将严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收。