附件2:
医用转移车技术参数及其它需求

一、技术参数
★1.规格：1930mm*760mm*（500-800）mm；(±10mm)
2.由中控底座、升降主架、护栏以及担架面四部分组成；

3.担架背板配置液压装置可手动调整倾斜角度，调节范围0°-75°；

4.床面及主要结构采用ABS工程塑料一次性吹塑成型，床面两侧带有1*2阻尼护栏；

5.底座采用中控刹车制动系统；
6.升降丝杆采用不小于45#钢，丝口圆滑，操作轻松，摇把和丝杆之间采用为钢件“万向接”连接。抢救车整体升降高度范围500mm-800mm，空载折起动力矩≤3N.m；

7.插式输液架为可调式，根据需要自行调节高度。输液杆材料采用≥Φ16mm不锈钢圆管，挂钩≥Φ5mm冷拔圆钢，挂钩数量为≥3个；

▲8.推车四角带防撞包角，包角采用ABS工程塑料，输液杆插在包角上，包角采用专用工具可拆卸；防撞轮外部有软橡胶，防撞轮的直径≥100mm（提供实物测量图片证明材料）。
▲9.推车整体采用冷轧型材，具有抗菌特性（提供喷塑粉末抗菌性能的第三方检验报告）；

▲10.所用喷塑件抗菌率(大肠杆菌和金黄色葡萄球菌)≥99%，(提供喷塑件的抗菌性能相关检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告复印件，送检单位和投标产品制造商一致)。 

★11.推车配置伸缩式输液杆及床垫；整车带4只6-7寸中控双面静音脚轮，外罩ABS，推车尾端带中控脚踏开关；中央带定向轮，推车直线行走，脚踏控制，不用时可抬起悬空。

二、其它需求

1、质保3年，终身提供技术保。

2、报价包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

3、收到成交通知书后10个工作日内到货并完成安装及验收合格。

4、送货到甲方指定地点，安装调试完毕并验收合格，甲方收到乙方提供的税发票后，1个月内向乙方支付合同金额的100%款项。

