附件2

TDP治疗仪技术参数

一、技术参数

1、规格尺寸：380×310×120mm,允差±5%。

▲2、输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。

3、中频频率：2kHz～10kHz，单一频率允差±10％。

4、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。

5、中频载波波形：双向方波。

6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

8、脉宽：50μs～250μs，允差±10％。

9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

10、干扰电性能

10.1、工作频率：4kHz，允差±10％。

10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10％。

10.3、差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

10.4、调幅度：0%、100%，允差±5％。

11、处方：≥60个固定处方。

▲12、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

▲15、电极板温度：38℃～55℃，≥6档可调，允差±3℃。

▲16、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

- 治疗时间：每个处方治疗时间为20min、30min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

★18、产品使用期限：≥10年

二、商务要求

1、交货期限：交货时间为收到成交通知书后10个工作日内，货物到达采购人指定地点且在2个工作日内安装调试完毕，并对采购人指定人员进行相关培训。

2、履约地点：阿坝州林业中心医院（采购人指定地点），中选供应商负责设备运送、安装调试，保证设备正常运行。设备出厂日期应在到货日期前2个月内，由此产生的所有费用均由中选供应商承担。

3、付款方式：货物验收合格后，采购人收到成交人出具的合法票据后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100%。

4、验收方式和验收标准：验收方式：本项目采购人将严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收。

5、质保1年。