
附件4：
幽门螺旋杆菌测试仪（HP）
技术参数及配置清单

 
（一）技术性能
1、对14C标准源的探测效率应≥15%；
2、对14C本底的计数率≤50CPM；
3、仪器连续工作超过48h后，14C探测效率的相对变化误差应 ≤30%。
  4、兼容使用本院《药品目录》内药品尿素[C14]呼气试验药盒（厂家：深圳中核海得威生物科技有限公司）并保证检测结果可靠。
5、无需按键就可自动完成测量。
6、自动故障诊断，自动扣除本底计数，自动校正。
7、自动给出数值及HP感染的诊断结果;	
[bookmark: _GoBack]8、热敏式微型打印机，自动打印;
9、支持扫描枪，支持连接医院网络，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机格式化打印。

（二）仪器参数
电源电压：a.c.220V±22V，47～51Hz；
使用环境：温度5゜C～40゜C,相对湿度≤75% ，大气压力75Kpa～106Kpa；
仪器体积：（L×W×H）32cm×30cm×28cm;
仪器功率：＜30VA;
预热时间：≤30min；
平均无故障工作时间：≥1000h;
固定测量时间：250s，时间的允差值应为±1%。
（四）配置清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	序号

	1
	主板
	块
	1
	1

	2
	G-M管
	支
	2
	2

	3
	打印机
	台
	1
	3

	4
	液晶显示器
	块
	1
	4

	5
	开关电源
	个
	1
	5

	6
	电源线
	根
	1
	6


仪器使用年限不低于8年。

幽门螺杆菌（HP）测试仪商务要求
1、 质保不低于3年，从验收合格之日算起，终身维修。
2、 生产日期在交货验收日期前两月内。
3、 交货期：收到成交通知书后15个工作日内完成。
